Техническое задание

на поставку оборудования для нужд ООО «Электросетевая компания»

|  | Условия | Закупка товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Наименование закупки (товара, работы, услуг) | поставка оборудования (Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70М или эквивалент) для нужд ООО «Электросетевая компания» |
| 1.2. | Цель закупки (конечный результат) | Обеспечение оперативного и оперативно-ремонтного персонала ООО «ЭСК» аппаратом высоковольтным испытательным (далее аппарат), предназначенным для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. |
| 1.3. | Обоснование необходимости закупки | Обеспечение оперативного и оперативно-ремонтного персонала ООО «ЭСК» аппаратом высоковольтным испытательным. |
| 1.4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30 оф. 314 ООО «Электросетевая компания» |
| 1.5. | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара в течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 1.6. | Количество поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг | Количество поставляемого оборудования – 1 шт. |
| 1.7. | Срок действия договора | Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. |
| 1.8. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В течение 7 рабочих дней после подписания Покупателем без замечаний товарной накладной по форме ТОРГ-12/Универсального передаточного документа |
| 1.9. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена договора 370 000 (триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. |
| 1.10. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Приложение № 3 к документации открытого запроса котировок. Обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе приобретение оборудования, материалов, транспортные расходы на доставку, разгрузку товара, компенсацию издержек и уплату налогов. |
| - Требования к участнику закупки, к товару (работе, услуге) |  |  |  |
| 2.1. | Обязательные требования к участнику закупки, являющиеся условиями допуска к участию в конкурентных закупках, и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения его соответствия установленным требованиям | - 2.1.1 Цена оборудования не должна превышать НМЦД, установленную п. 1.9 настоящего ТЗ. - 2.1.2. Срок действия оферты, в течение которого действуют цены (не менее 60 дней). 2.1.3. Заявка, поданная участником закупочной процедуры, не соответствующая требованиям п. 2.1. настоящего ТЗ, а также п. 5.5.1 и п. 5.5.2 документации открытого запроса котировок будет отклонена. |
| 2.2. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | 1. Технические требования (параметры эквивалентности) к аппарату высоковольтному испытательному СКАТ-70М или эквиваленту: - Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, кВ: от 3,0 до 50. - Диапазон измерения напряжения постоянного тока, кВ положительной полярности: от 3,0 до 70. - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц аппаратов, % : ±(2,0 + 0,04·(Хк / Х - 1)), где Хк- конечное значение диапазона измерения; Х- измеряемое значение - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока, %: ±(2,0 + 0,04·(Хк / Х - 1)), где Хк- конечное значение диапазона измерения; Х- измеряемое значение - Шаг изменения выходного испытательного напряжения переменного и постоянного токов, кВ: не более 0,3 - Диапазон измерения среднеквадратических значений силы переменного, мА : от 0,1 до 35,0 - Диапазон измерения силы постоянного тока, мА : от 0,1 до 15,0 - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений силы переменного тока, % : ±(2,0 + 0,06·(Хк / Х - 1)), где Хк- конечное значение диапазона измерения; Х- измеряемое значение - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока, % : ±(2,0 + 0,15·(Хк / Х - 1)), где Хк- конечное значение диапазона измерения; Х- измеряемое значение - Время установления рабочего режима, с: не более 5 - Электропитание аппаратов: сеть переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±0,5) Гц - Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки, В·А: не более 300 - Масса аппаратов, кг, не более: − блока управления 17 ± 1,0 − блока высоковольтного 30 ± 1,0 Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, °С: От минус 20 до плюс 40 - относительная влажность воздуха, % : 30-80 - атмосферное давление, кПа : от 84 до 106,7 - Средняя наработка на отказ: не менее, ч 5000 - Средний срок службы, не менее, лет 5 Поставка товара осуществляется поставщиком своими силами с помощью транспорта, специально оборудованного для данного груза. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Товар должен быть выполнен в соответствии с требованиями: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования"; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей данному виду Товара, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении в соответствии с: - ГОСТ Р 51005-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества». Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при перевозках и складском хранении. Масса, структура и габаритные размеры упаковки должны обеспечивать сохранность изделия и его комплектующих частей при транспортировании и обеспечивать возможность механизированной погрузки и выгрузки; - ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов». Ответственность за повреждение Товара в результате ненадлежащего затаривания (упаковки) несет Поставщик. Поверка поставляемых приборов должна быть не ранее одного месяца с момента заключения договора. Приемка Товара по количеству мест и внешнему виду (в отношении целостности и внешнего вида упаковки/тары) производится Покупателем (Грузополучателем) при получении Товара и подтверждается подписанием транспортной накладной. На поставляемый товар поставщиком должны быть предоставлены следующие документы: 1. Транспортную накладную; 2. Товарную накладную по форме ТОРГ-12; 3. Счет-фактуру либо универсальный передаточный документ (УПД); 4. Сертификаты соответствия продукции; 5. Паспорта изделий, с установленным сроком службы; 6. Руководство/инструкции по эксплуатации(использованию). Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара и подписания сторонами ТОРГ-12/универсального передаточного документа без замечаний Покупателя. |
| 3. Критерии выбора Победителя: |  |  |  |
| 3.1. | Критерии выбора победителя | №; Наименование критерия и пункт ТЗ; Ед. изм.; Весовое значение, балл; Содержание критерия. 1; Цена (п. 1.9. настоящего технического задания); руб.; 100; Лучшей заявкой по данному критерию признается заявка с наименьшей ценой.. |