Техническое задание

на поставку тепловизора для нужд ООО «Электросетевая компания»

|  | Условия | Закупка товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Наименование закупки (товара, работы, услуг) | Поставка тепловизора для нужд ООО «Электросетевая компания» |
| 1.2. | Цель закупки (конечный результат) | Обеспечение электротехнического персонала ООО «ЭСК» тепловизором. |
| 1.3. | Обоснование необходимости закупки | Обеспечение электротехнического персонала ООО «ЭСК» тепловизором |
| 1.4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30. |
| 1.5. | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара в течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 1.6. | Количество поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг | 1 шт. |
| 1.7. | Срок действия договора | Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. |
| 1.8. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В течение 7 рабочих дней после подписания Покупателем без замечаний товарной накладной по форме ТОРГ-12/Универсального передаточного документа |
| 1.9. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена договора 317 920 (триста семнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек |
| 1.10. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Приложение № 3 Приложению к извещению открытого запроса котировок. Обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе приобретение оборудования, материалов, транспортные расходы на доставку, разгрузку товара, компенсацию издержек и уплату налогов. |
| - Требования к участнику закупки, к товару (работе, услуге) |  |  |  |
| 2.1. | Обязательные требования к участнику закупки, являющиеся условиями допуска к участию в конкурентных закупках, и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения его соответствия установленным требованиям | - 2.1.1 Цена Товара не должна превышать НМЦД, установленную п. 1.9 настоящего ТЗ. - 2.1.2. Срок действия оферты, в течение которого действуют цены (не менее 60 дней). 2.1.3. Заявка, поданная участником закупочной процедуры, не соответствующая требованиям п. 2.1. настоящего ТЗ, а также п. 5.5.1 и п. 5.5.2 приложения к извещению открытого запроса котировок будет отклонена. |
| 2.2. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Технические требования к тепловизору (в количестве 1 шт): Тип детектора: оксид ванадия Диапазон измерения температуры: автоматическое переключение -20 - 150 °C, 0 - 650 °C Точность измерений: не более ± 2 °C / ± 2 % Инфракрасное разрешение: не менее 256 x 192 Технология сверхвысокого разрешения: не менее 512 × 384 Тепловая чувствительность: ≤ 45 мК Частота кадров: не менее 30 Гц / 9 Гц Фокусное расстояние: не менее 10,5 мм Поле зрения: не менее 25° x 19° Минимальное расстояние до объекта: не более 0,1 м Фокусировка: ручная / автоматическая / сенсорный автофокус / непрерывная автофокусировка Цифровое увеличение: не менее 1,1X - 8X Распознавание снимков: автоматически Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры на весь экран; отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация пороговой температуры на весь экран (изображение и голос) Излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент оптического пропускания, точка росы Хранение данных: внутренняя память (не менее 64 Гб), съемная SD карта (64 - 256 Гб) Лазерный целеуказатель Подсветка Микрофон Динамик Компас GPS Камера Сенсор: не менее 5 Мп Режимы отображения: ИК, видео, режим слияния MIF, картинка в картинке Настройки отображения, режимы диапазонов: автоматический, полу-автоматический, ручной Цветовые палитры: горячий белый, красное железо, арктический, радуга 1, горячее железо, радуга 2, фульгурит, медицинский, оттенок, горячий черный, горячий голубой, сепия, горячий зеленый, лёд и пламя, янтарный, настраиваемый Запись: фото и видео (инфракрасный и видимый свет) Формат изображений: JPG Формат видео: MP4 Общие характеристики Дисплей: не менее 4,0-дюймовый ЖК не менее 800 x 480 Интерфейс: Wi-Fi, Bluetooth не менее 5.0, USB Type-C, SD карта Степень защиты: IP54 Питание: литий-ионный аккумулятор Автономное время работы не менее 5 часов Время заряда 90 % за не более 2,5 часа Рабочая температура: -20 - 50 °C Действующая поверка прибора (не ранее двух месяцев) Средний срок службы не менее 10 лет. Поставка товара осуществляется поставщиком своими силами с помощью транспорта, специально оборудованного для данного груза. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Товар должен быть выполнен в соответствии с требованиями: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования"; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей данному виду Товара, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении в соответствии с: - ГОСТ Р 51005-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества». Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при перевозках и складском хранении. Масса, структура и габаритные размеры упаковки должны обеспечивать сохранность изделия и его комплектующих частей при транспортировании и обеспечивать возможность механизированной погрузки и выгрузки; - ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов». Ответственность за повреждение Товара в результате ненадлежащего затаривания (упаковки) несет Поставщик. Поверка поставляемых приборов должна быть не ранее одного месяца с момента заключения договора. Приемка Товара по количеству мест и внешнему виду (в отношении целостности и внешнего вида упаковки/тары) производится Покупателем (Грузополучателем) при получении Товара и подтверждается подписанием транспортной накладной. На поставляемый товар поставщиком должны быть предоставлены следующие документы: 1. Транспортную накладную; 2. Товарную накладную по форме ТОРГ-12; 3. Счет-фактуру либо универсальный передаточный документ (УПД); 4. Сертификаты соответствия продукции; 5. Паспорта изделий, с установленным сроком службы; 6. Руководство/инструкции по эксплуатации(использованию). Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара и подписания сторонами ТОРГ-12/универсального передаточного документа без замечаний Покупателя. |
| 3. Критерии выбора Победителя: |  |  |  |
| 3.1. | Критерии выбора победителя | №; Наименование критерия и пункт ТЗ; Ед. изм.; Весовое значение, балл; Содержание критерия. 1; Цена (п. 1.9. настоящего технического задания); руб.; 100; Лучшей заявкой по данному критерию признается заявка с наименьшей ценой.. |